## Sheet1
წყალქვეშა მასაჟის აბაზანის ტექნიკური დავალების ფორმა
samedicino teqnikuri nakeToba | minimaluri teqnikuri monacemebi. zomis erTeuli | momwodebeli firmis aparatis monacemebi (aucileblad unda Seivsos yvela grafa) | SeniSvna
raodenoba | 1
gamoyenebis sfero | ფიზიოთერაპია-რეაბილიტაცია
mwarmoebeli qveyana
mwarmoebeli firma
aparatis modeli |  |  | გთხოვთ წარმოადგინოთ პროსპექტი ელექტრონული სახით
funqcionaluri mdgomareoba | ახალი
aparatis zogadi teqnikuri monacemebi:
1. კონსტრუქცია და მასალა:
აბაზანის კორპუსი დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის აკრილისგან
ანტიკოროზიული მასალები წყლის მუდმივი კონტაქტისთვის
2. ზომები და ტევადობა:
აბაზანის სიგრძე | მინიმუმ 2 მეტრი
სიგანე | მინ. 0.8 მ
სიღრმე | მინ. 0.6 მ
წყლის მოცულობა | საშუალოდ 500 ლიტრი
3. ჰიდრომასაჟის სისტემა:
წყლის ტუმბოს სიმძლავრე | მინ. 1.5 კვტ
წნევის სიხისტე | რეგულირებადი
მასაჟის მინიმუმ 4–6 რეგულირებადი მიმართულების ჯეტი (წყლის ნაკადები)
შესაძლებელია როგორც ზედაპირის, ისე კიდურების და ხერხემლის ზონის მასაჟი
4. ტემპერატურის კონტროლი:
წყლის გათბობის სისტემა
რეგულირებადი ტემპერატურა | 20°C – 42°C
ტემპერატურის ავტომატური კონტროლი და ეკრანზე ასახვა
5. მართვის პანელი:
ციფრული პანელი/დისპლეი
პარამეტრების რეგულირება | წნევა, ტემპერატურა, ხანგრძლივობა
მუშაობის დროის პროგრამირება
6. დასვენების სისტემა:
მოსახერხებელი ზედაპირი პაციენტისთვის
სპეციალური სახელურები და მხარდაჭერები უსაფრთხოებისთვის
თხევადი დეზინფექციის ან თვითსაწმენდი პროგრამა (სასურველია)
7. უსაფრთხოება:
წყლის დონის კონტროლი
გადახურებისგან დაცვა
ელექტრული ნაწილების დაცვის კლასი: მინიმუმ IPX4
8. დამატებითი ფუნქციები:
ფერიათერაპიის ინტეგრაცია (ქრომოთერაპია)
ეთერზეთების დიფუზია
წნევით წყლის შლანგი ხელით მასაჟისთვის
მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს CE ან სხვა საერთაშორისო სტანდარტებს
გათვალისწინებული უნდა იყოს პაციენტის კომფორტისა და პერსონალის მარტივი მართვის პირობები
უპირატესობა მიენიჭება | აპარატს, რომელსაც აქვს ხელით ჰიდრომასაჟის შლანგი და მოდულირებადი პროგრამები
servisuli momsaxureoba:
kvalificiuri inJinris arseboba adgilze
inJinris treiningi aRniSnul aparatze
gamocdileba
SeZenis pirobebi:
Rirebuleba ლარში
gadaxdis piroba
mowodebis vada
instalaciis vada
personalis treiningi
garantiis vada